血库专用离心机技术参数

1、最高转速：5000rpm

2、具有转速和离心力双显示功能。

3、可以根据血库工作情况，有至少5个工作模式供用户自设（包括转速和时间）。

4、具有离心不平衡补偿装置和不平衡自动断电保护装置。

5、有效定时：采用有效离心时间倒计时系统，可精确掌控有效离心时间。

6、刹车系统：自动刹车系统，可实现5-7秒停机无回荡。