3导动态心电记录器

要求适用于DMS动态心电分析系统的动态心电记录器

一、国际技术标准

- 美国FDA认证

- 德国莱茵ISO13485 质量管理体系认证

- 欧盟CE认证

二、硬件部分技术参数

3导记录，独立通道采集各种起搏器信号。

心电记录采集高达4096点每秒采样率,做为主要心电采集参数，注册证需对采样率予以体现。

导联根据导联线自动识别。导联线具备易更换性，更换时不需借助第三方工具拆卸导线。

记录器可支持4根导联线进行记录三导联数据，最大程度降低使用耗材成本。

USB2.0高速回放，支持HDMI高清数据回放线，确保数据安全可靠。

三通道支持最多7天记录

电源1节7号电池

特殊事件按钮、心电采集指示灯

迷你型记录器，尺寸88mm×55mm×21mm，重量小于100克（不含电池）