## 内镜清洗工作站
内镜工作站主要设备配置及技术参数
分项配置 | 技术参数与功能特征
台面、洗消槽及干燥台的选材 | 台面、洗消槽为一整体，都采用优质的改性PMMA高分子材料（化学名：甲基丙烯酸甲酯，远非普通亚克力及ABS复合材料可比），经多层复合，具有抗压强度高，弹性好，耐侯性优良；抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复；对内镜无磨损、人体无毒性等特征及优点。
台面、洗消槽及干燥台的设计 | ★ 防泛水设计采用前高后低的倾斜式台面，使溅到台面的液体全部从下水道流走，不污损柜门及室内楼地面。最前方的大圆弧台面造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，形成人体的多点支撑体系，有效减少疲劳。 ★干燥台造型设计，有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落，更加全方位的保护内镜及附件等。
背板的选材和设计 | 背板一次性整体吸塑成型，采用面层为PMMA的优质改性复合材料，其厚度约4mm,经二次热合成型加之特定的生产工艺流程，防腐防潮，永不生锈，表面无需再做任何其它处理，材料本身具有抗紫外线老化的特性，具有玻钢背板、冷扎板背板、钢板背板、玻璃背板、木质装饰板材等无与伦比的特征和优势。倾斜式操作面板平面设计，从光学、人体工程学及美学方面考虑，有效的缓解了操作时手部的疲劳与不适，从视觉效果上有效的避免了眩光对操作人员眼睛造成的刺激疲劳，台面采用前高后低倾斜式防泛水设计，使溅到台面的液体全部从下水道流走再加之灯箱、操作面板安装平面与背板为一次性吸塑成型，除了与台面连接的水平缝外无多余的水平接缝——整体性能好，不藏污纳垢，防水防潮，防污染，清洁保养方便快捷、安全无忧。与槽面的尺寸相一致，搬迁、重组、升级方便灵活。台面支架为优质304#不锈钢，柜门采用专业定做的整体烤漆面板或高密度防火板和专用金属收边条制作，分段式倾斜设计，有效的降低工作人员洗消时的弯腰疲劳。防腐防潮，防划伤，经久耐用。
多功能自动灌流器 | ★①采用人性化“隐形设计”有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤，同时不留卫生死角、易清洁、不占操作空间。 ★②由两部分组成：操作面板、执行部件。维修时只需单个更换、节约费用、维修方便。 ★③在初洗、清洗、末洗严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，不从槽内使用循环水或其它地方的未处理水灌注，杜绝交叉感染或造成内镜的意外损坏。 ★④一次性完成四个环节的工作：“脉动”注液、注气、吸引、计时，并设计有自动注气功能（可根据需要自行设定时间），彻底消除工作中的误操作，使操作更加简洁、方便，更有效地保证了内镜洗消达标。 ★⑤为集成芯片（可电脑程控），体积小、运行稳定、快速。 ★⑥各种数据可自行自由设定（0～99分59秒），操作简单方便，计时准确。 ★⑦一健启动，避免重复操作。 ★⑧面板为我公司自主开发的专业防水型操作面板（其工作电压为12V），中文显示，操作简单，安全可靠。 ★⑨快速插接头设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封，彻底的消除消毒液的扩散。
高压供水器 | 电压：DC 12V, 电流：3.5A,出水水压：0.4MPa（恒压）。功率：36W 流量：5.0L/min（0.3T/h） 控制：水压自动恒定控制、自动启动，高压脉冲型，具有高水压低水流特性。提供恒定高压力注水 （用户供水水压在高于或低于设定压力时自动启动，维持恒定压力）
水处理器 | 严格按照卫生部《规范》第二章第十一条和第十二条，第三章第十五条，第四章第二十九条的规定，根据不同科室的内镜洗消要求，配置有不同等级的水质处理设备。 采用“一次水”对内镜的灌流和冲洗。防止交叉感染。 灭菌型水处理器。用水过滤精度为0.01μM，不锈钢材质，多层式渗透，净化过滤水质更保证内镜清洗安全，可采用反冲式维护清洗，无需更换滤芯，水处理量：2～5T/h可选。
专用空压机 | 医用型空压机。供气压力：max0.75MPa 供气量：65L/min 储气量：30L 噪音≦60分贝 电压：220V 输出功率：550W,为内镜清洗工作提供纯净的压力空气来源。
高压气枪 | 进口pp材料，高度耐酸耐碱耐腐蚀，杜绝水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；重量轻，永不生锈，不造成内镜活检口或注水注气孔阻塞；特殊订制的内镜清洗专用喷嘴，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠，无需在枪体上进行多余的、不精确的、感觉性操作。内镜作为一个精密和昂贵的诊疗设备，从洗消效果和内镜安全上讲，当然都需要对其进行精准的气压控制。
高压水枪 | 进口pp材料，高度耐酸耐碱耐腐蚀，杜绝水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；重量轻，永不生锈，不造成内镜活检口或注水注气孔阻塞；特殊订制的内镜清洗专用喷嘴，能适用不同口径的内径接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射。压力:自来水标准水压0.3MPa（恒定，可调，由中心统一控制） 流量：5L/min p。
给排水系统 | 给水系统采用：全优质SUS304不锈钢材质水龙头，英国进口陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全304＃优质高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。 排水系统采用：304#不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。
供气管路 | 采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长，外径[7.9，8.1]mm，内径[5.4，5.65]mm，耐压15kg。
软镜运转车（三层） | 盘内设计有内镜存放导向隔条使污染部位和非污染部件分离，同时设计有专用的手柄支座，能方便轻松的握紧内镜并安全拿起，还有内镜连接部专用支撑台，防止意外的水份进入内镜数据接口，更加安全的保护内镜。为了防止运转过程中的意外污染，还设计有运转托盘用的透明PMMA防污盖。
内镜储存柜 | 内胆采用优质的改性高分子材料，独立开模整体吸塑成型（其中硬镜柜内设置有8层与内胆整体成型的硬镜托盘专用平台，无滑轨），无缝隙，不藏污纳垢；易清洁，表面细菌残留量低；使用方便、安全、快捷；对内镜无磨损等特性。外部材料采用多工艺处理的钢塑材料，与内胆有机的融为一体，柜内空间密闭效果优异，整体简洁、美观、实用、大方。内设智能化自动控制紫外线循环风消毒程序，消毒工作自动累时、照明和通风循环干燥功能等，共8种消毒模式供医院自由选择和设定。软镜柜内设计有透明PMMA制成的内镜悬挂专用装置（上中下三件套，全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，适应不同尺寸内镜的需要）、严格按照《内镜清洗消毒技术操作规范》第三章第二十六条中的“镜体应悬挂，弯角固定钮应置于自由位”的规定，保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤。可存内镜数量 1： 软式镜柜A20.1MLDC-6储存软镜6条； A20.2MLDC-10储存软镜10条。 2：硬式镜柜A20.3MLDC-8有8层硬镜专用托盘存 放硬镜及其它手术器械。

## Sheet2
内镜工作站主要设备配置及技术参数
分项配置 | 技术参数与功能特征
★高压供水器 | 电压：DC 12V, 电流：3.5A,出水水压：0.4MPa（恒压）。功率：36W 流量：5.0L/min（0.3T/h） 控制：水压自动恒定控制、自动启动，高压脉冲型，具有高水压低水流特性。提供恒定高压力注水 （用户供水水压在高于或低于设定压力时自动启动，维持恒定压力）
水处理器 | 严格按照卫生部《规范》第二章第十一条和第十二条，第三章第十五条，第四章第二十九条的规定，根据不同科室的内镜洗消要求，配置有不同等级的水质处理设备。 采用“一次水”对内镜的灌流和冲洗。防止交叉感染。 高水平消毒用水为5μM和1μM分级高精度超微过滤 流量：0.5t/h 功率：750W 电压：220V，可更换滤芯。 灭菌用水过滤精度为0.01μM，不锈钢材质，多层式渗透，净化过滤水质更保证内镜清洗安全，可采用反冲式维护清洗，无需更换滤芯，水处理量：2～5T/h可选。
专用空压机 | 供气压力：max0.75MPa 供气量：65L/min 储气量：30L 噪音≦60分贝 电压：220V 输出功率：550W,为内镜清洗工作提供纯净的压力空气来源。
★高压气枪 | 优质304#不锈钢材质，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；特殊订制的内镜清洗专用喷嘴，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠，无需在枪体上进行多余的、不精确的、感觉性操作。内镜作为一个精密和昂贵的诊疗设备，从洗消效果和内镜安全上讲，当然都需要对其进行精准的气压控制。
★高压水枪 | 优质304#不锈钢材质，杜绝水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；特殊订制的内镜清洗专用喷嘴，能适用不同口径的内径接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射。压力:自来水标准水压0.3MPa（恒定，可调，由中心统一控制） 流量：5L/min p。

## Sheet3
内镜工作站主要设备配置及技术参数
分项配置 | 技术参数与功能特征
★高压供水器 | 电压：DC 12V, 电流：3.5A,出水水压：0.4MPa（恒压）。功率：36W 流量：5.0L/min（0.3T/h） 控制：水压自动恒定控制、自动启动，高压脉冲型，具有高水压低水流特性。提供恒定高压力注水 （用户供水水压在高于或低于设定压力时自动启动，维持恒定压力）
水处理器 | 严格按照卫生部《规范》第二章第十一条和第十二条，第三章第十五条，第四章第二十九条的规定，根据不同科室的内镜洗消要求，配置有不同等级的水质处理设备。 采用“一次水”对内镜的灌流和冲洗。防止交叉感染。 高水平消毒用水为5μM和1μM分级高精度超微过滤 流量：0.5t/h 功率：750W 电压：220V，可更换滤芯。 灭菌用水过滤精度为0.01μM，不锈钢材质，多层式渗透，净化过滤水质更保证内镜清洗安全，可采用反冲式维护清洗，无需更换滤芯，水处理量：2～5T/h可选。
专用空压机 | 供气压力：max0.75MPa 供气量：65L/min 储气量：30L 噪音≦60分贝 电压：220V 输出功率：550W,为内镜清洗工作提供纯净的压力空气来源。
★高压气枪 | 优质304#不锈钢材质，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；特殊订制的内镜清洗专用喷嘴，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠，无需在枪体上进行多余的、不精确的、感觉性操作。内镜作为一个精密和昂贵的诊疗设备，从洗消效果和内镜安全上讲，当然都需要对其进行精准的气压控制。
★高压水枪 | 优质304#不锈钢材质，杜绝水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；特殊订制的内镜清洗专用喷嘴，能适用不同口径的内径接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射。压力:自来水标准水压0.3MPa（恒定，可调，由中心统一控制） 流量：5L/min p。