机械手术台 (招标参数)：

国际知名品牌，手术台具有CE认证；

- 手动式液压手术床，H型底座具有可靠的稳定性，提供手术医生更大的脚部空间。

- 床面由头部、背部、臀部及两片式脚部（可分开），床面采用可透X光材质。

- *手术床采用头部集中示操控方式，操作把手与手术台为一体，操作方便快捷

- 床台可配合X光底片夹层或是片匣固定器，满足手术各部位的拍片。

- *手术台床垫为记忆减压床垫，有效防止褥疮产生，并且床垫具有抗静电功能；

- *手术台背部段采用气压棒操作设计，在抢救病人时可快速调整背部角度，操作省力方便。

- 移动轮脚踏煞车稳定可靠，松开煞车移动轮自动下降，可轻松椎移并具有导电功能。

- 特殊腿部段关节设计，可轻将脚板上下左右移动或装卸。

- 床身长度≥2050mm；

- 床身宽度（不含边轨）≥510mm；

- 床台高度（不含床垫）：床台水平最低≤700mm，床台水平最高≥1000mm；

- 纵转（头低脚高/头高脚低）：≥30°/30°

- 侧转（左/右）：≥20°/20°

- 背部段正方向（上/下）：≥75°/45°

- 头部段（上/下）：≥60°/90°

- 脚部段（上、下、张开）≥45°/90°/180°

- 最大安全承载重量≥160kg