儿研所购置医疗设备项目（二）招标参数

第一标段：

一、PH计（酸度计）

测量范围：PH:-2.00-18.00pH，ORP：-1999-1999mV;温度0.0-99.9℃

分辨率：0.01 pH,1 mV；基本误差：±0.01 pH±1个字，±0.1﹪F.S;

全自动识别3种标准缓冲溶液4.00 pH,6.86 pH,9.18 pH.

二、称量天平/电子天枰（数码显示）

技术参数：510g/0.01g

三、高温烘箱技术参数：

1.70升卧式烘箱

2.温度范围：室温至250度

3.电压220V、功率2000W

4.控温精度：±0.5℃

5.内胆材质为优质不锈钢

四、移液器特点及参数：

1.大尺寸，中央移液按钮与独立吸头脱卸功能，真正的单手操作——无论左右手习惯的使用者都使用。

2.整支移液器可进行121℃高压湿热灭菌，量程锁保护防止量程意外改变，4位数字显示，保证清晰与高精度。

3.具备简易校准Easy Calibration技术——无需特殊工具即可进行调整，外部清晰可见。

4.仅为12.5mm的短移液行程设计减少发生RIS的风险（重复性劳损）。

5.移液器下半支机身外形细长，可进入小口径容器进行移液操作，耐紫外线，符合CE-IVD，具备conformity资格认证，含有性能认证证书。

五、磁力搅拌器

1.调节范围：0—2000转/分钟

2.最大搅拌量：1000ml

六、微量振荡器

工作室尺寸：180mmX130mm

震荡频率：每分钟启动至150转

振幅：6mm

负载：血浆板0.1mlX96孔

七、抽滤器

规格：1000ml    玻璃带泵

八、脱色摇床

水平、垂直

九、生物倒置显微镜

光学系统：COIC平视场消色差长工作距离光学系统；

全金属压铸机身，机身结实稳固，侧盖板结构拆卸维护方便;

放大倍率：100X∽640X

目镜：10X 广角目镜（视场数 FN=20），16X 广角目镜（视场数 FN=14），10X 平场分划目镜  配置丰富，可和不同倍率物镜结合观察。

物镜：有限远（平视场）消色差长工作距离物镜，（具防霉功能），10X/0.25 WD=9.36mm

25X/0.40 WD=6.5mm,  40X/0.65 (带弹簧和缓冲装置)  WD= 4.5mm, 以上各倍率物镜均有同倍率正（负）衬物镜；

铰链式双目：有限远、观察角度 45 °，双瞳距离：55mm∽75mm；

物镜转换器：滚珠轴承，内定位四孔转换器机构，四孔端面精磨，误差小于0.005mm，同轴度误差小于0.03mm,带防霉装置；

粗微动调焦机构：（带手肘托板）粗动同轴调焦手轮；微动手轮0.2mm/一转，格值0.001mm；

粗动松紧可调，工作台上限位装置，采用防下滑工艺，配限位和锁紧装置，最大行程9mm （Z向）；

载物台：外形尺寸 180X155mm, 移动范围  75X50mm,配置 3种内孔尺寸载物片，φ25，φ40，适合观察不同大小试样，X,Y向低位同轴调节手轮；

聚（集）光照明系统： 科勒照明光学系统，长工作距离聚光镜，配备视场光阑和孔径光阑，有利于得到背景清晰的显微图像，聚光镜部件可侧向移出光路，并可在Z向上下移动，适宜观察大型培养皿物体，配四色滤光片（黄、蓝、绿、灰），以及相衬环板插口，适合多种方式观察试样；

摄影（像）系统：成像光路可分接通道，配置摄影光路，可选接5X 和6.3X摄影目镜，可配接接大幅面单反相机和高像素CMOS数字摄像头；

照明系统：带滤色片转盘，内置 6V/20W 卤钨灯，亮度连续调节，G4 灯座，光源中心（X,Y,Z向）可调，110V∽240V 宽电压自适应系统；

ISO9001、ISO14001、CE、13485认证。

第二标段：

一、超纯水机

技术参数：

1、主要用途：用于高效液相色谱、原子吸收、发射光谱、质谱分析、环境监测、化学分析、溶剂配制、生物工程、细胞培养等标准实验室与超纯水用水量相关。

2、水质检测：随机自带有电导率仪，比电阻仪，流量计和流量传感器；出水水质超标时自动报警并停机，各种仪表交付使用后应定期由用户进行检测校正；

3、金属阳离子含量（单位ppb）：微粒（<0.22um）含量：＜1/m1;微生物含量：＜1CFU/m1;总有机碳量TOC：10ppb；金属阳离子含量（单位ppb）:

Fe(铁)＜0.002；Cu(铜)＜0.002；A1(铝)＜0.003；Ni(镍)＜0.001；

Zn(锌)＜0.005；Cr(铬)＜0.001；Na(钠)＜0.02；K(钾)＜0.02；

阴离子含量（单位ppb）:

C1-(氯)＜0.001；N02-（亚硝酸根）＜0.002；NO（硝酸根）＜0.002；SO4(硫酸根)＜0.001；Si硅＜0.001；B(硼) ＜0.001；

4、产水能力：40 L/h。

5、纯水：电导率≤5μs/cm，脱盐率≥99%，符合中国GB6682-2008的实验室用水Ⅲ级水标准；超纯水：比电阻18.25MΩ.cm@25℃，热原<0.01EU/ml，TOC：1-3ppb，颗粒（>0.1um）<1个/ml，微生物<1cfu/ml , 符合中国GB6682-2008的实验室用水Ⅰ级水标准；

6、系统须加载超纯水设备控制系统V1.0，并提供注册证书。可进行选择人性化控制和多种参数设置，具有低压、供水不足、水质不达标等报警功能，自动化功能强，可系统做到全程无人监护运行；

7、具有先进性和可升级能力：系统必须具有升级能力的设计，以满足将来扩展新的临床应用的需求；

第三标段：

一、台式离心机

技术指标：

1.交流变频电机驱动.内置交流变频器.升降速度≤25秒。

2.运行中可随时更改参数、无需停机、计时方式有开机计时和到转到设定转速后开始计时二种方式设定。

3.自动平衡，无需配平

4.最高转速: ≥4500rpm,最大相对离心力:≥3373×g

5.噪音≤60dB(满负载实测转到4500转

6.转速精度:≤±20rpm（测速仪实测）

7.配置：15ml/10ml/7ml/5ml × 20孔一个

二、进口低温高速离心机

技术参数：电源:230 V / 50-60 Hz

最高转速:15,000 rpm

最大相对离心力:21,130 x g

重量 (不含转子):21 kg

加速时间:15s

减速时间:16s

温控范围:-10C－ 40C

离心计时:30秒－99分钟，可连续离心

功率最大  350W

第四标段：

一、高压蒸汽灭菌器

参数要求：

电源：单相220V (50Hz-60Hz) 30A或以上

耗电量4000W

内胆尺寸Æ370x630mm

有效容量75L

腔室材质SUS304(奥氏体不锈钢)

灭菌温度115－135°C

最大压力0.235MPa[34.8psi]

培养基熔解温度60－114°C

保温温度45－60°C

灭菌时间、熔解时间为1－300分钟

保温时间固定为72小时

时间设定0－250分钟

排汽控制：可设定温度打开排汽阀门

安全装置：压力安全阀门，过温限制器，抗干烧限制器，盖联锁，过压限制器，过电流限制器

压力容器类型中国固定式压力容器I类

第五标段：

一、制冰机

技术参数：

制冰要求：雪花状

制冰量：70kg/24h

第六标段：

一、蛋白电泳系统

同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验

胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm

玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶

灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性

上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样

电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合

模块化：可换置转印（western blot）等模块

二、免疫印迹

电源要求：

输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W (最大)

输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟

有暂停/继续功能

有断电后自动恢复功能

输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳

安全标准：通过EN-61010, CE标准

转运系统：

参数设置灵活。可以200V电压转移，仅需1个小时，也可以30V过夜转移。

在低压下也能获得高效、稳定的转移。

具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行24小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题。

阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢，能比其它电极产生更高强度的电场。

整体大小：161218 cm；最大胶尺寸：7.510 cm；缓冲液体积：450 ml；胶容量：2块小胶

第七标段：

一、液氮罐参数

技术要求：

1.LN2容量：60.00L

2.瓶颈：21.5cm

3.静态蒸发率：0.85L/D

4.静态持续时间：70天

5.标配的2ml冻存管架（不含冻存盒）：4

6.每层架最多能容纳的1.2/2ml冻存盒：4

7.每个冻存盒最多能容纳的1.2/2ml冻存管：  100

8.每个液氮罐最多能容纳的1.2/2ml冻存管：1600

9.每个液氮罐最多能容纳的5ml冻存管： 648

10.空罐重量：24.6KG

11.满罐：34.8KG