移动式检查灯技术参数

- 检查灯为欧美或台湾品牌，制造商需通过ISO9001及ISO13485认证，提供相关证明文件；

- 检查灯为移动式结构，灯头直径≥240mm；

- ★灯头照明采用LED灯泡设计， LED灯泡采用单色光源，LED数量≥7颗；

- 灯头最大照度为≥35000lux；

- 灯头照度大小调节方式采用无级式调节，通过旋钮旋转进行调节；

- 色温：4000K~4500K；

- 光柱深度：≥190cm；

- ★演色性指数(CRI)：≥96，红色还原指数R9值≥97；

- ★单位照明热辐射热≤3.6mw/㎡lux ；

- 使用寿命≥50000小时；

- 检查灯标配2个可高温消毒把手；

- 检查灯底座下方具有4个万向轮，可从任一方向轻松推动，刹车后稳固;

- 灯头可上下调节：灯头前玻璃距地面最低高度≤650mm，最大高度≥2000mm；