技术参数 
 氧浓度调节（FiO2）：21%-100%

输入气源：0.3MPa-0.4MPa 
* 输出流量：大于38LPM
 供气压力不平衡报警，报警压力差：0.07MPa-0.16MPa 
 使用环境温度：3℃-50℃ 
 使用环境湿度：≤85% 
 主机尺寸：宽57×高90×深90（mm） 
 重量：1.8kg

流量计

* 流量调节范围：0-15LPM，带气体加湿
CPAP压力发生器

压力调节范围：0-12cmH2O

CPAP发生器内，高频振动的水泡使进入人体呼吸系统的气流产生高频震荡，快速轻拍小儿肺部，改善呼吸机能，减少死腔量，促进排痰，加速康复。
硅胶呼吸管路+鼻塞

◆使用进口硅胶原料（婴儿奶嘴材料），无毒、无味，减少对婴幼儿皮肤的刺激伤害。柔软、圆润的蘑菇头出气端口避免了鼻隔组织压迫损伤，体现了对舒适安全的最高要求。

* ◆根据小儿鼻孔大小、面部宽度、鼻孔间距不同，提供6种规格的鼻塞，尽量适合每一个婴儿。
 ◆符合人体解剖学的蘑菇头状出气端口，在鼻腔内保持支撑紧贴状态，减少漏气，保持稳定的CPAP压力，保证理想的治疗效果。
 ◆独创的磨砂表面，固定性好，可防止鼻导管滑动，同时避免了婴儿皮肤与鼻导管的沾黏情形。

装箱单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空氧混合器 | 台 | 1 | 标配 |
| 2 | 氧气、空气高压管 | 根 | 2 | 标配 |
| 3 | 固定夹 | 个 | 2 | 标配 |
| 4 | 流量计+湿化瓶 | 套 | 1 | 标配 |
| 5 | CPAP压力发生器 | 个 | 1 | 标配 |
| 6 | 管路接头 | 套 | 1 | 标配 |
| 7 | 硅胶导管 | 根 | 2 | 标配 |
| 8 | 鼻塞 | 个 | 12 | 标配 |
| 9 | 仪器车 | 辆 | 1 | 标配 |
| 10 | 无油空气压缩机 | 台 | 1 | 选配（价格另计） |
| 11 | 使用说明书 | 本 | 1 | 标配 |
| 12 | 纯棉胎帽、带医疗粘扣 | 个 | 1 | 标配 用以固定鼻塞 |
| 13 | 保修单验收单合格证 | 套 | 1 | 标配 |